## 实验室安全检查情报通报
中国石油大学实验室管理处
实验室安全检查情况通报
（2024年第6次）
各有关单位： 2024年9月2-6日，实验室管理处组织督导专家开展了2024年第6次实验室安全检查，现将检查结果予以通报。 本次检查共发现9个学院（地学院、石工学院、化工学院、储建学院、材料学院、新能源学院、控制学院、计通学院、理学院）56个实验室119个安全隐患（详见附件1）。请相关单位逐一对照、分析原因、采取有效措施实施整改，并于9月27日前提交整改报告。 各单位应引以为戒，增强安全意识，履行安全职责，切实保障实验室安全，维护校园安全稳定。2024年开始，学校实行实验室安全检查积分制预警管理，对每次检查发现的问题根据量化扣分标准进行扣分，记分周期为一个自然年。每月对当月实验室扣分情况进行通报，满分100分，积分剩余60分时予以黄牌预警，积分剩余30分时予以红牌警告，积分为0（扣满100分）的实验室将给予关停处罚，待整改验收合格后方可继续使用。 附件： 1、实验室安全检查问题隐患汇总表 2、实验室安全检查整改表
实验室管理处
2024/9/14

## 附件1 实验室安全检查问题汇总表
中国石油大学（华东）实验室安全检查记录表
序号 | 实验室房间号 | 负责单位 | 负责人 | 问题事实描述 | 对应图片 | 对应条款 | 备 注（扣分）
2 | E2005 | 石工学院 | 孙永鹏 | 1.饮料瓶装试剂无标签； |  | 9.3.5 | 5
|  |  |  | 2.使用老国标插排； |  | 8.1.1 | 5
|  |  |  | 3.实验人员在实验室吃饭，且穿着短裤短袖拖鞋，未按要求穿戴防护； |  | 6.2.2 | 5
|  |  |  | 4.氮气瓶超检。 |  | 9.6.2 | 5
3 | E2009 | 石工学院 | 赵明伟 | 1.电源插排放置在水池上； |  | 8.1.1 | 5
|  |  |  | 2.普通冰箱存放危险试剂； |  | 13.4.1 | 5
|  |  |  | 3.气瓶超检。 |  | 9.6.2 | 5
4 | E2004 | 石工学院 | 李琳 | 1.气瓶超检。 |  | 9.6.2 | 5
5 | E2012 | 石工学院 | 杨红斌 | 1.洗眼装置损坏不合格； |  | 7.2.2 | 5
|  |  |  | 2.易制毒/易制爆试剂柜没上锁； |  | 9.5.2/9.5.3 | 5
|  |  |  | 3.易制爆药品（硝酸钠）放在实验台上； |  | 9.5.3 | 10
|  |  |  | 4.呼吸面罩放于地上； |  | 8.2.1 | 5
|  |  |  | 5.化学试剂无标签。 |  | 9.3.4 | 5
6 | E2016 | 石工学院 | 范海明 | 1.气瓶超检； |  | 9.6.2 | 5
|  |  |  | 2.管控危化品柜没上锁； |  | 9.5.2/9.5.3 | 5
|  |  |  | 3.橡胶气管连接（管路材质选择不合适） |  | 9.6.4，8.1.2 | 5
7 | E2019 | 石工学院 | 杨红斌 | 1.防毒呼吸器未密封存放； |  | 8.2.1 | 5
|  |  |  | 2.废液桶无防渗托盘； |  | 9.7.1 | 5
|  |  |  | 3.试剂溶液无标签。 |  | 9.3.5 | 5
8 | E2023 | 石工学院 | 步玉环、郭辛阳 | 1.马弗炉工作期间无人值守； |  | 8.3.1 | 5
|  |  |  | 2.木质书架上放置药品试剂不符合消防要求。 |  | 9.1.1 | 5
10 | E2119 | 石工学院 | 王业飞 | 1.使用老国标电源插排； |  | 8.1.1 | 5
|  |  |  | 2.室内油品存量较多； |  | 9.3.3 | 5
|  |  |  | 3.切割机未见操作说明书。 |  | 12.1.2 | 5
11 | E2114 | 石工学院 | 王业飞 | 1.易制爆药品（双氧水）放在实验台上； |  | 9.5.3 | 10
|  |  |  | 2.防护面罩未密封存放。 |  | 8.2.1 | 5
12 | E2113 | 石工学院 | 王成文 | 1.室内杂乱； |  | 6.2.2 | 5
|  |  |  | 2.加热设备背面、上面都有易燃易爆化学试剂； |  | 9.3.2 | 5
|  |  |  | 3.甲烷气瓶未放入带报警及排风的气瓶柜中使用； |  | 9.6.2 | 5
|  |  |  | 4.用橡胶管连接气瓶（管路材质选择不合适）。 |  | 9.6.4 | 5
13 | E2108 | 石工学院 | 孙明波 | 1.实验室内有床、食物、香烟等物品； |  | 6.2.2 | 5
|  |  |  | 2.试剂瓶标签腐蚀； |  | 9.3.4 | 5
|  |  |  | 3.呼吸面罩未密闭存放； |  | 8.2.1 | 5
|  |  |  | 4.化学试剂用饮料瓶盛装但无标签； |  | 9.3.5 | 5
|  |  |  | 5.易制爆化学药品重铬酸钠未按规定管理。 |  | 9.5.3 | 10
14 | E2104 | 石工学院 | 钟汉毅 | 1.气瓶未固定； |  | 9.6.2 | 5
|  |  |  | 2.化学试剂叠放，固液混放。 |  | 9.1.1 | 5
15 | E2109 | 石工学院 | 钟汉毅 | 1.使用老国标电源插排。 |  | 8.1.1 | 5
16 | E1909 | 石工学院 | 张亮 | 1.实验台上有破碎量筒； |  | 9.3.5 | 5
|  |  |  | 2.大型设备未见安全操作说明书； |  | 12.1.2 | 5
|  |  |  | 3.可燃气报警使用家用报警器，非防爆； |  | 9.6.2 | 5
|  |  |  | 4.化学药品固液混放； |  | 9.3.2 | 5
|  |  |  | 5.防毒呼吸器未密闭存放。 |  | 8.2.1 | 5
17 | E1915 | 石工学院 | 孙晓飞 | 1.化学试剂用饮料瓶盛装无标签； |  | 9.3.5 | 5
|  |  |  | 2.高温高压设备未见安全操作规程； |  | 12.1.2 | 5
|  |  |  | 3.实验台上有破损量具； |  | 9.3.5 | 5
|  |  |  | 4.气体报警器非实验室专用且可燃气体离电源插座太近。 |  | 9.6.2 | 5
18 | E1912 | 石工学院 | 杜庆军 | 1.甲烷气瓶未放置带报警及排风的气瓶柜中使用，且超检。 |  | 9.6.2 | 5
19 | E1816 | 石工学院 | 张丽媛 | 1.易制毒易制爆化学试剂混放； |  | 9.3.2 | 10
|  |  |  | 2.加热设备上面放置样品。 |  | 9.3.2 | 5
20 | E1821-1823 | 石工学院 | 董明哲 | 1.甲烷气瓶超检且放置不合理； |  | 9.6.2 | 5
|  |  |  | 2.废液桶无防渗托盘； |  | 9.7.1 | 5
|  |  |  | 3.氦气瓶超检。 |  | 9.6.2 | 5
21 | E1810-1808 | 石工学院 | 孙仁远 | 1.甲烷气瓶超检； |  | 9.6.2 | 5
|  |  |  | 2.二氧化碳钢瓶超检。 |  | 9.6.2 | 5
22 | E1804-1806 | 石工学院 | 李亚军 | 1.易制毒试剂没有单独存放； |  | 9.5.2 | 10
|  |  |  | 2.使用破损量筒。 |  | 9.3.5 | 5
23 | E1802 | 石工学院 | 徐龙 | 1.易制毒丙酮试剂没单独存放； |  | 9.5.2 | 10
|  |  |  | 2.防护面具过期。 |  | 8.2.1 | 5
24 | 工科B109-111 | 石工学院 | 史玉才 | 1.甲烷、氢气气瓶缺少报警器，建议放置于能常时排风且带报警装置的气瓶柜； |  | 9.6.2 | 5
|  |  |  | 2.气瓶缺少状态标识。 |  | 9.6.2 | 5
25 | 工科B405 | 石工学院 | 王卫阳 | 1.气瓶未固定； |  | 9.6.2 | 5
|  |  |  | 2.加热设备缺少警示标志和操作规程； |  | 13.4.4 | 5
|  |  |  | 3.实验室物品摆放杂乱。 |  | 6.2.2 | 5
26 | 工科B423 | 石工学院 | 齐宁 | 1.实验台面杂乱 |  | 6.2.2 | 5
27 | 工科B516 | 石工学院 | 蒋平 | 1.实验室内有破损试管等玻璃器皿。 |  | 9.3.5 | 5
28 | 工科B515 | 石工学院 | 葛际江 | 1.室内存放油品量大。。 |  | 9.3.3 | 5
29 | 工科B512 | 石工学院 | 王晓璞 | 1.易制爆化学品（过氧化氢）未单独存放。 |  | 9.5.3 | 10
30 | 工科B505 | 石工学院 | 黄维安 | 1.实验室内物品摆放杂乱。 |  | 6.1.3 | 5

## 附件2实验室安全检查整改表
中国石油大学（华东）实验室安全检查整改表
单位（盖章）： 负责人（签字）：
整改日期： 年 月 日
序号 | 实验室房间号 | 负责单位 | 负责人 | 问题事实描述 | 对应图片 | 整改后图片 | 整改措施及结果 | 对应条款
2 | E2005 | 石工学院 | 孙永鹏 | 1.饮料瓶装试剂无标签； |  |  | 9.3.5
|  |  |  | 2.使用老国标插排； |  |  | 8.1.1
|  |  |  | 3.实验人员在实验室吃饭，且穿着短裤短袖拖鞋，未按要求穿戴防护； |  |  | 6.2.2
|  |  |  | 4.氮气瓶超检。 |  |  | 9.6.2
3 | E2009 | 石工学院 | 赵明伟 | 1.电源插排放置在水池上； |  |  | 8.1.1
|  |  |  | 2.普通冰箱存放危险试剂； |  |  | 13.4.1
|  |  |  | 3.气瓶超检。 |  |  | 9.6.2
4 | E2004 | 石工学院 | 李琳 | 1.气瓶超检。 |  |  | 9.6.2
5 | E2012 | 石工学院 | 杨红斌 | 1.洗眼装置损坏不合格； |  |  | 7.2.2
|  |  |  | 2.易制毒/易制爆试剂柜没上锁； |  |  | 9.5.2/9.5.3
|  |  |  | 3.易制爆药品（硝酸钠）放在实验台上； |  |  | 9.5.3
|  |  |  | 4.呼吸面罩放于地上； |  |  | 8.2.1
|  |  |  | 5.化学试剂无标签。 |  |  | 9.3.4
6 | E2016 | 石工学院 | 范海明 | 1.气瓶超检； |  |  | 9.6.2
|  |  |  | 2.管控危化品柜没上锁； |  |  | 9.5.2/9.5.3
|  |  |  | 3.橡胶气管连接（管路材质选择不合适） |  |  | 9.6.4，8.1.2
7 | E2019 | 石工学院 | 杨红斌 | 1.防毒呼吸器未密封存放； |  |  | 8.2.1
|  |  |  | 2.废液桶无防渗托盘； |  |  | 9.7.1
|  |  |  | 3.试剂溶液无标签。 |  |  | 9.3.5
8 | E2023 | 石工学院 | 步玉环、郭辛阳 | 1.马弗炉工作期间无人值守； |  |  | 8.3.1
|  |  |  | 2.木质书架上放置药品试剂不符合消防要求。 |  |  | 9.1.1
9 | E2016 | 石工学院 | 范海明 | 1.气瓶超检； |  |  | 9.6.2
|  |  |  | 2.橡胶管连接（没选择适合材质）； |  |  | 9.6.4
|  |  |  | 3.加热设备背面有易燃化学试剂。 |  |  | 13.4.3
10 | E2119 | 石工学院 | 王业飞 | 1.使用老国标电源插排； |  |  | 8.1.1
|  |  |  | 2.室内油品存量较多； |  |  | 9.3.3
|  |  |  | 3.切割机未见操作说明书。 |  |  | 12.1.2
11 | E2114 | 石工学院 | 王业飞 | 1.易制爆药品（双氧水）放在实验台上； |  |  | 9.5.3
|  |  |  | 2.防护面罩未密封存放。 |  |  | 8.2.1
12 | E2113 | 石工学院 | 王成文 | 1.室内杂乱； |  |  | 6.2.2
|  |  |  | 2.加热设备背面、上面都有易燃易爆化学试剂； |  |  | 9.3.2
|  |  |  | 3.甲烷气瓶未放入带报警及排风的气瓶柜中使用； |  |  | 9.6.2
|  |  |  | 4.用橡胶管连接气瓶（管路材质选择不合适）。 |  |  | 9.6.4
13 | E2108 | 石工学院 | 孙明波 | 1.实验室内有床、食物、香烟等物品； |  |  | 6.2.2
|  |  |  | 2.试剂瓶标签腐蚀； |  |  | 9.3.4
|  |  |  | 3.呼吸面罩未密闭存放； |  |  | 8.2.1
|  |  |  | 4.化学试剂用饮料瓶盛装但无标签； |  |  | 9.3.5
|  |  |  | 5.易制爆化学药品重铬酸钠未按规定管理。 |  |  | 9.5.3
14 | E2104 | 石工学院 | 钟汉毅 | 1.气瓶未固定； |  |  | 9.6.2
|  |  |  | 2.化学试剂叠放，固液混放。 |  |  | 9.1.1
15 | E2109 | 石工学院 | 钟汉毅 | 1.使用老国标电源插排。 |  |  | 8.1.1
16 | E1909 | 石工学院 | 张亮 | 1.实验台上有破碎量筒； |  |  | 9.3.5
|  |  |  | 2.大型设备未见安全操作说明书； |  |  | 12.1.2
|  |  |  | 3.可燃气报警使用家用报警器，非防爆； |  |  | 9.6.2
|  |  |  | 4.化学药品固液混放； |  |  | 9.3.2
|  |  |  | 5.防毒呼吸器未密闭存放。 |  |  | 8.2.1
17 | E1915 | 石工学院 | 孙晓飞 | 1.化学试剂用饮料瓶盛装无标签； |  |  | 9.3.5
|  |  |  | 2.高温高压设备未见安全操作规程； |  |  | 12.1.2
|  |  |  | 3.实验台上有破损量具； |  |  | 9.3.5
|  |  |  | 4.气体报警器非实验室专用且可燃气体离电源插座太近。 |  |  | 9.6.2
18 | E1912 | 石工学院 | 杜庆军 | 1.甲烷气瓶未放置带报警及排风的气瓶柜中使用，且超检。 |  |  | 9.6.2
19 | E1816 | 石工学院 | 张丽媛 | 1.易制毒易制爆化学试剂混放； |  |  | 9.3.2
|  |  |  | 2.加热设备上面放置样品。 |  |  | 9.3.2
20 | E1821-1823 | 石工学院 | 董明哲 | 1.甲烷气瓶超检且放置不合理； |  |  | 9.6.2
|  |  |  | 2.废液桶无防渗托盘； |  |  | 9.7.1
|  |  |  | 3.氦气瓶超检。 |  |  | 9.6.2
21 | E1810-1808 | 石工学院 | 孙仁远 | 1.甲烷气瓶超检； |  |  | 9.6.2
|  |  |  | 2.二氧化碳钢瓶超检。 |  |  | 9.6.2
22 | E1804-1806 | 石工学院 | 李亚军 | 1.易制毒试剂没有单独存放； |  |  | 9.5.2
|  |  |  | 2.使用破损量筒。 |  |  | 9.3.5
23 | E1802 | 石工学院 | 徐龙 | 1.易制毒丙酮试剂没单独存放； |  |  | 9.5.2
|  |  |  | 2.防护面具过期。 |  |  | 8.2.1
24 | 工科B109-111 | 石工学院 | 史玉才 | 1.甲烷、氢气气瓶缺少报警器，建议放置于能常时排风且带报警装置的气瓶柜； |  |  | 9.6.2
|  |  |  | 2.气瓶缺少状态标识。 |  |  | 9.6.2
25 | 工科B405 | 石工学院 | 王卫阳 | 1.气瓶未固定； |  |  | 9.6.2
|  |  |  | 2.加热设备缺少警示标志和操作规程； |  |  | 13.4.4
|  |  |  | 3.实验室物品摆放杂乱。 |  |  | 6.2.2
26 | 工科B423 | 石工学院 | 齐宁 | 1.实验台面杂乱 |  |  | 6.2.2
27 | 工科B516 | 石工学院 | 蒋平 | 1.实验室内有破损试管等玻璃器皿。 |  |  | 9.3.5
28 | 工科B515 | 石工学院 | 葛际江 | 1.室内存放油品量大。。 |  |  | 9.3.3
29 | 工科B512 | 石工学院 | 王晓璞 | 1.易制爆化学品（过氧化氢）未单独存放。 |  |  | 9.5.3
30 | 工科B505 | 石工学院 | 黄维安 | 1.实验室内物品摆放杂乱。 |  |  | 6.1.3